| Наименование объектов | Стерилизующий агент | Режимы стерилизации | Применяемое оборудование | Условия проведения стерилизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура Градусы С | Время Выдержки в минутах |  |  |
|  |  | Номин. значение | Преде льное откл | Номин. значение | Пре Дель Ное Откл. |  |  |
| Инструменты из коррозионно- стойких Металов и Сплавов Изделия из резины, Пластмасс, в Том числе с Металлическими Частямиих Корриозностой- Ких металлов и сплавов | 6% р-р перекиси водорода по ГОСТ 177-71, годный в закрытой ёмкости 7 суток дезоксон – 1 1% р-р по надуксусной кислоте, годный в течение суток | Не менее 18 Не менее 18 | - - | 360 45 | +/ -15 +/-15 | Закрытые ёмкости из стекла или не Поврежденной эмали | Полное Погру Жение в Раствор На время Выдержки, после чего промывается стерильной водой. |

Приложение N 9

РЕЖИМЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТАХ

| Наименование объектов | Дезинфицирующий | Режимы дезинфек- | Применяемое |
| --- | --- | --- | --- |
|  | агент | ции |  | оборудование |
|  |  | конц. р-ра | экспо- |  |
|  |  | в% | зиция в мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Стоматологические | а) температура | - | 30 | дезинфекционный |
| инструменты из метал- | кипения |  |  | кипятильник |
| ла и стекла, приме- |  |  |  |  |
| няемые для осмотра |  |  |  |  |
|  | б) тройной раствор | 2% формалин 0,3% фенол 1,5% двууглекислая сода | 45 | закрытые емкости из стекла, пластмассы или покрытые непов-врежденной змалью |
|  | в) сухой горячий воздух 1120 +/-4 град. 1С |  | 45 | воздушный стерилизатор 1 |

| 2. Стоматологические наконечники к бормашинам и турбинам | Хлорашн 5 Формальдегид Тройной р-р | 1 3 | 30 30 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Зеркала стоматологические | перекись водорода тройной раствор | 3 | 60 45 | стеклянная емкость с раствором |
| 4. Боры зубные | сухой горячий воздух 160+/-4 град. С |  | 60 | воздушный стерилизатор |
| 5. Диски стоматологические | Хлорамин Б | 0,5 | 30 | закрытые стеклянные емкости |
| 6. Шпатели металлические | температура кипения | - | 15 | дезинфекционный кипятильник |
| 7. Термометры медицинские | Хлорамин Б перекись водорода дезоксон-1 | 0,5 3 0,1 по надуксусной кислоте | 30 80 15 | стеклянная емкость с раствором |
| 8. Инструменты и другие изделия из пластмассы и резины (клеенки, пленочные покрытия и пр.) | Хлорамин 5 хлорами н 5 с ¦ 0,5% моющего средства ! "Астра", "Лотос", "Новость" перекись водорода перекись водорода с 0,5% моющего средства "Астра", ""Лотос", "Новость" дезоксон-1 | 0,5 0,5 3 3 0,1 | 30 15 80 30 15 | емкости, с неповрежденной эмалью ^ - |

|  | дезоксон-1 с 0,5% моющего средства "Лотос" дихлор-1 сульфохлорантин | 0,05 1 0,1 | 15 30 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Медицинские приборы, аппараты, оборудование с лакокрасочным гальваническим или полимерным покрытием | Хлорамин 5 хлорамин Б с 0,5% моющего средства "Лотос", "Астра", "Новость" перекись водорода с 0,5% моющего средства "Астра", "Лотос'."Новость" дезоксон-1 дезоксон-1 с 0,5% моющего средства "Лотос" сульфохлорантин дихлор-1 хлордезин | 1 0,75 3 0,2 0,1 0,2 2 0,5 | I |  |  |
| 10. Уборочный материал | хлордезин дихлор-1 сульфохлорантин Хлорамин Б | 1 2 0,2 1 | 60 60 60 60 | закрывающиеся емкости с неповрежденной эмалью |  |
| 11. Санитарно -техническое оборудование (раковины, дверные ручки, вентили водопроводных кранов и пр.) | моюще - дезинфицирующие средства: "Белка", дихлор-1 чистяще - дезинфицирующие препараты: "Блеск-2", "ПЧД: "Дезус", "Санит" Хлорамик Б хлорамин 5 с 0,5% моющего средства "Лотос", "Астра", 1 "Новость" 1 перекись водорода с 0,5% моющего ¦ средства сульфохлорантин дихлор-1 хлордезин | 0,5 г на 100 кв. см поверхности 1 0,75 3 0,2 2 0,5 | 5 |  |  |
| 12. Помещения, предметы обстановки | \Хлорамин Б ¦ хлорамин Б с 0,5% \ моющего средства перекись водорода с 0,5% моющего ср-ва ¦дихлор-' дезоксон-1 с 0,5% ] моющего средства ] "Лотос" I сульфохлорантин | 1 0,75 3 2 0,1 0,2 |  | ! |

|  | дезоксон-1 хлордезин | 0,2 0,5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение N 10 ПРАВИЛА РАБОТЫ С ДЕЗСРЕДСТВАМИ

1.	К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующий инструктаж по
обязанностям, технике безопасности, мерам предосторожности и профилактике случайных
отравлений с соответствующей записью в журнале (Приложение 2).

- Медперсонал проходит предварительный и 1 раз в год периодический медицинские осмотры. Лица с повышенной чувствительностью к применяемым химическим средствам к работе не допускаются.

- Все работы, связанные с дезинфекцией, предстерилизационной очисткой и стерилизацией химическими средствами проводят в специальных помещениях, оборудованных приточно -вытяжной вентиляцией с преобладанием вытяжки.

4.	Расфасовку, приготовление рабочих растворов формальдегида, перекиси водорода,
дезоксона-1, хлорамина и др. проводят в вытяжном шкафу или в крайнем случае в отдельном
проветриваемом помещении. Хранить растворы и выдерживать в них обрабатываемые объекты
необходимо в плотно закрывающихся емкостях.

- Необходимо строго соблюдать последовательность и точно соблюдать все этапы мойки и обеззараживания, обеспечивающие максимальное удаление с обрабатываемых объектоз остатков моющих и дезинфицирующих средств. '

- Все работы с моющими, дезинфицирующими и стерилизующими химическими средствами проводят з резиновых перчатках, герметических очках (ПО-2, ПО-3) и в 4-х слойкой маске или в противопылевом или универсальном респираторе. По окончании работы руки моют и смазывают смягчающим кремом.

7.	Нарушение режима работы, несоблюдение мер предосторожности или в случае
аварийной ситуации у персонала смогут возникнуть явления общего и местного отравления от
применяемых средств, общим для которых является раздражающее действие на кожные покровы,
слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, что требует срочного оказания первой помощи:

-	при попадании на незащищенную кожу следует немедленно обильно обмыть пораженное
место чистой водой При поражении формальдегидом лучше обмыть кожу 5% раствором
нашатырного спирта,

-	при отравлении через дыхательные пути следует срочно удалить пострадавшего из
помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое чистое помещение. Рот и носоглотку
необходимо прополоскать водой. В случае отравления формальдегидом рекомендуется вдыхание
водяных парез с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Во всех случаях показан
прием теплого молока с содой или водой типа "Боржоми". По показаниям - сердечные,
успокаивающие, противокашлевые средства, вдыхание кислорода. В тяжелых случаях -
госпитализация;

- при попадании любого препарата в глаза следует немедленно промыть их струей воды или 25% раствором питьевой соды в течение нескольких минут. При раздражении глаз закапать раствор альбуцида, при болях -1-2% раствор новокаина;

- при попадании в желудок хлорактивных препаратов промывают желудок 2% раствором гипосульфита и дают внутрь 5-15 капель нашатырного спирта с водой, молоко, питьевую соду, магнезиальную взвесь (1-2 столовых ложки на стакан воды). При отравлении формальдегидом обычно проводят промывание желудка с добавлением в воду нашатырного спирта или 3% раствора карбоната или ацетата натрия (аммония). После промывания дают сырые яйца, молоко, белковую воду.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

здравоохранения СССР

П.Н.БУРГАСОВ

11 марта 1977 г. N1609-77

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОЧИСТКЕ (МОЙКЕ) 41 СТЕРИЛИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

1. Общие положения

- инструкция предназначена для стоматологических поликлиник, стационаров и пунктов неотложкой стоматологической помощи.

- Процесс стерилизации стоматологических инструментов состоит из двух этапов:

а)	предстерилизационная обработка - очистка;

б)	стерилизация.

2. Предстерилизационная обработка стоматологических инструментов

- Изделия обрабатывают комплексом 0,5% раствора перекиси водорода с 0,5% моющего средства "Триас-А", "Астра", "Лотос", "Новость" (приготовление рабочих растворов, см. прил. 1).

- Обработку проводят по следующей методике:

- каждый инструмент промывают протечной водой в течение 15 сек;

- погружают в горячий моющий раствор (50 град.) на 10 минут.

Затем инструменты моют в этом же растворе ершами или ватно-марлевыми тампонами в течение 15 сек;

-	вымытые инструменты ополаскивают последовательно в двух порциях водопроводной
воды (из расчета 200 мл воды на каждое изделие) и затем в дистиллированной воде.

2.3.	Моющий раствор употребляют однократно при загрязнении инструментов кровью.

2.1.	Обработка  стоматологических  инструментов после  гнойных
операций

- Весь стоматологический инструментарий, используемый при гнойных операциях, перед проведением предстерилизациоиной обработки подлежит обязательному обеззараживанию в комплексе 3% перекиси водорода с моющими средствами "Астра", "Лотос", "Триас-А" или "Новость" при температуре 50 "рад. в течение 30 минут или тройным раствором в течение 45 мин.

- Остальные этапы предстерилизациоиной обработки аналогичны описанным выше.

2.2.	Контроль    качества   предстерилизациоиной   обработки
инструментов

- Качество предстерилизациоиной обработки инструментов оценивают путем постановки бензидиновой, амидопириновой или орто - толидиновой проб на наличие крови и фенолфталеиновой - на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего препарата.

- Контролю подвергают 1% от одновременно обработанного инструментария.

- Бензидиновая проба основана на окислении бензидина перекисью водорода за счет пероксидазного действия кровяного пигмента.

Используют две модификации бензидиновой пробы:

1.	С сернокислым бензидином (по Грегерсену)

0,025 грамм сернокислого бензидина растворяют в 5 мл 50% уксусной кислоты; перед исследованием добанляют 5 мл 3% перекиси водорода. Указанный раствор в количестве 3 капель наносят на изделие. Раствор готовят ежедневно.

2.	С солянокислым бензидином

готовят 1 % раствор солянокислого бензидина в дистиллированной воде. На изделие наносят 3 капли растзора бензидина и 3 капли 3% раствора перекиси водорода. В темной склянке с притертой пробкой 1% раствор бензидина сохраняет свою чувствительность в течение двух недель.

Появление сине - зеленого окрашивания на вымытых изделиях при постановке этих проб указывает на наличие крови.

2.2.4.	Амидопириноаая проба.

Смешивают равные количества 5% спиртового раствора амидопирина с 3% раствором перекиси водорода и добавляют несколько капель 30% уксусной кислоты. Б присутствии крови появляется сине - фиолетовое окрашивание.

2.2.5.	Орто - толидиновая проба.

К 1% раствору орто - толидина на дистиллированной воде добавляют равное количество 3% раствора перекиси водорода. При наличии кровяных загрязнений появляется сине - зеленое окрашивание.

2.2.6.	Инструменты, дающие положительную бензидиновую, амидопириковую или орто -
толидиновую пробы, обрабатывают повторно.

2.2.7.	Полноту отмывания щелочных компонентов моющего препарата проверяют
качественной реакцией 0,1% спиртовым раствором фенолфталеина. Раствор наносят на вымытое
изделие в количестве 3 капель. При появлении розового окрашивания инструменты повторно
промывают проточной водой.

3. Стерилизация сухим горячим воздухом

3.1.	Сухим горячим воздухом стерилизуют шприцы (с пометкой 200 град.) и весь
стоматологический инструментарий, кроме зеркал и наконечников к бормашинам.

- Стоматологические инструменты стерилизуют при температуре 180 град, и времени стерилизационной выдержки 60 минут.

- Инструменты стерилизуют в лотках (без упаковки) или в пакетах из крафт - бумаги.

4. Стерилизация раствором 6% перекиси водорода

- Стоматологические инструменты стерилизуют 6% раствором перекиси водорода при температуре 18-22 град, и экспозиции 3 часа.

- 6% раствором перекиси водорода стерилизуют все стоматологические инструменты, кроме боров, стоматологических зеркал и наконечников к бормашинам.

- Для стерилизации стоматологических инструментов используют дезинфекционные кипятильники, а также любую стеклянную или эмалированную емкость с крышкой.

- Методика стерилизации: вымытые инструменты погружают в раствор. После окончания экспозиции сетку с инструментами помещают в емкость со стерильной водопроводной водой или стерильным физиологическим раствором на 5 минут. После чего стерильным корнцангом инструменты перекладывают в стерильный бикс, выстланный стерильной простыней.

Срок сохранения стерильности инструментов - 3 суток.

5. Обработка стоматологических зеркал

- Стоматологические зеркала подвергают дезинфекции.

- После предварительной очистки (см. п. 2) стоматологические зеркала дезинфицируют 3% раствором перекиси водорода в течение 60 минут или "тройным" (2% раствор формалина, 0,3% раствор фенола и 1,5% раствор двууглекислой соды) раствором при экспозиции 45 минут.

6. Дезинфекция зубоврачебных наконечников

6.1. Дезинфекцию зубоврачебных наконечников проводят путем тщательного 2-кратного протирания наружных поверхностей наконечника и канала для бора стерильным ватно - марлевым тампоном, смоченным 1% раствором хлорамина, 3% раствором формальдегида или тройным раствором, интервал между протираниям:/) 10-15 минут. Время дезинфекционной выдержки при использовании растворов хлорамина и формальдегида - 30 минут, тройного раствора - 45 минут.

7. Контроль стерильности

7.1.	Контроль стерильности стоматологических инструментов проводят бактериологические
лаборатории СЭС 2 раза в год или бактериологические лаборатории лечебных учреждений 1 раз з
месяц.

7.2.	Контролю подлежит не менее 1% от общего количества простерилизованного
одновременно инструментария.

  - Контроль стерильности стоматологических инструментов проводят путем
непосредственного погружения мелких инструментов в питательную среду; с крупных
инструментов берут смывы марлевыми салфетками 5x5 см, увлажненными физиологическим
раствором (для перекиси водорода -1% раствор гипосульфита натрия), которые затем засевают в
питательную среду (см. прил. 2).

8. Учет результатов контроля стерильности

Инструменты стерильны при отсутствие роста вегетативных и спорсобразуюцих микроорганизмов.

9. Меры безопасности при работе с перекисью водорода

При работе с 30-33% перекисью водорода (пергидроль) препарат хранят з местах, недоступных для общего пользования, з темной посуде при температуре 4 град. С.

Пуа попадании пергидроля на кожу или слизистую их немедленно промывают большим количеством проточной водопроводной воды.

При несоблюдении указанных правил могут развиться дерматиты и конъюнктивиты.

Приложение N 1

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ I. Приготовление рабочего раствора при мойке инструментов

| Для приготовления 1 литра рабочего раствора берут: |
| --- |
| Пергидроля с 30-33% содержанием перекиси водорода, в мл | Воды, в мл | Моющего препарата "Новость", "Три-ас-А", "Астра", "Лотос", в г |
| '". | 973 | 5 |

II. Приготовление рабочего раствора при обеззараживании инструментов после гнойных операций

| Для приготовления 1 ли" | ~ра рабочего раствора берут: |
| --- | --- |
| Пергидроля с 30-33% содержанием перекиси э( дорода, з мл |  | Воды, з мл | Моющего препарата "Новость", "Три-ас-А", "Астра", "Лотос", в г |
| 100 |  | 895 | 5 |

Примечание. Для приготовления рабочих растворов нагревают до 50 град, водопроводную воду и затем вносят моющее средство и пергидроль.

III. Приготовление 6% раствора перекиси водорода

| Количество пергидроля с различным содержанием перекиси водорода (1%) в мл на 1 литр рабочего раствора |
| --- |
| 30% | 31% | 32% | 33% |
| 2С0 | 193 | 187 | 182 |

Приложение N 2

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕРИЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Питательными средами для контроля стерильности стоматологических инструментов служат тиогликолевая среда и бульон Сабуро.

Питательнее среды после стерилизации и выборочной проверки рН з день приготовления помещают в термостат при температуре 37 град, на двое суток для контроля их стерильности.

Среду Сабу'ро выдерживают пру; названной температуре полностью, ".е. всю приготовленную партию.

Тиогликолевую среду не допускается выдерживать при повышенной температуре до применения, поэтому из каждой серия среды отбирают 1% от общего числа пробирок и выдерживают их при температуре 37 град, двое суток, в дальнейшем для контроля стерильности вту часть среды не используют.

Тиогликолевую среду проверяют на чувствительность биологическим методом в соответствии с "Инструкцией по контролю стерильности вакцин, анатоксина, бактериофага, лечебных сывороток и аллергенов", утвержденной Минздравом СССР 11/11-1971 г.

После посева пробирки с тиогликолевой средой выдерживают при температуре 37 град, в течение 7 суток, а со средой Сабуро оставляют на тот же срок при температуре 20-22 град. С.